振荡培养箱

使

用

操

作

说

明

书

天 津 市 莱 玻 特 瑞 仪 器 设 备 有 限 公 司

前言

感谢您购买我公司生产的产品。我们是一家专业从事环境试验设备及实验室仪器研究和生产的单位，在环境试验设备及实验室仪器领域积累了丰富的经验。产品广泛应用于航空、军事、农业、环境、人文、地质、科研、电子、电工、汽车、化工、仪器仪表、医疗制药等领域，我们将真诚的为您提供优良的设备和优质的服务。本操作说明书系针对日常操作参数详加说明。安全注意事项记载了有关安全使用的重要内容，请务必遵守，以保证实验的顺利完成。

目录

一、产品概述﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍4

产品特点﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍4

二、外形示意图﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍4

主要技术参数﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍5

三、使用说明﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍5

注意事项﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍5

四、面板指示图﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍6

五、操作及使用方法﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍6

六、温度内部参数的参看与设定﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍７

七、速度及其参数设定﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍8

八、时间设定﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍10

九、通讯连接﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍10

十、接线图﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍11

十一、常见故障与处理﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍12

十二、装箱单﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍12

十三、保证书﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍13

十四、保修卡﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍14

一、产品概述：

本产品适用于微生物、病毒、细菌培养、发酵、杂交和生物化学反应及细胞组织等研究。为温度、振荡频率、振幅有不同要求的培养及酶工程等方面的研究提供了有效地帮助。在医学、生物学、分子学、制药、食品、环保等研究应用领域有着广泛而重要的作用。

- 产品特点

1、LCD大屏幕背光液晶显示，参数设定、观察清晰直观；

2、温度采用“超级模糊PID”控制，与传统的PID控制方式相比具有更小的温度超调、更快的稳定时间、更好的控温精度等优点。

3、速度采用技术成熟、可靠性高的交流220V输入无刷电机控制方案，无需外接开关电源。速度控制采用速度环和电流环控制，具有门控，正反转设定，加减速度时间设定，电机功率设定功能；具有功率模块故障，电机堵转，霍尔错误，母线电压欠压、过压，通信故障报警功能。

4、具有定时功能，时间设定范围：0~9999分钟（小时）；

5、三维一体的偏心三轮驱动，运转平滑、稳定、耐久、可靠，控制加速线路确保摇板缓缓启动、平稳加速，保证实验样品的安全。

6、具有断电恢复功能，避免因停电、死机而造成的数据丢失问题；也避免了繁琐操作。

7、流线型外观，镜面不锈钢内衬，大屏幕玻璃视窗方便随时在不开门的情况下观察箱体内部实验情况。

8、工作室内同时配有日光灯和紫外灭菌灯，用于照明和灭菌。

9、工作时，开门自动断电，停止转动，闭门自动恢复工作。

二、外型示意图：

主要技术参数

| 品名 | 恒温振荡培养箱 （无制冷功能） | 全温振荡培养箱 （无氟制冷） |
| --- | --- | --- |
| 型号 | ZHPLZ-228 | ZQPZ-228 |
| 振荡频率 | 30-300rpm |
| 振荡频率精度 | ±1rpm |
| 摇板振幅 | Ф26mm |
| 温控范围 | 室温+5~65℃ | 4~65℃ |
| 温度分辨率 | 0.1℃ |
| 温度均匀度 | ±1 （37℃时） |
| 恒温波动度 | ±0.3℃（37℃时） |
| 控制方式 | P．I．D微电脑智能控制 |
| 最大容量 | 500ml×24 100ml×60 |
| 定时范围 | 0-99小时59分 |
| 摇板尺寸(mm) | 439×528mm |
| 摇板数量 | 2层（下部万用夹具，上部固定夹具） |
| 功率（kw） | 1 | 1.3 |
| 电源 | AC220±10% 50~60Hz |
| 外形尺寸 （宽x深x高） | 740x740x1085 | 740x755x1235 |
| 外包装尺寸 （宽x深x高）） | 830x810x1200 | 830x830x1350 |
| 净重/毛重（kg） | 150 | 170 |

注：1、性能参数测试在空载条件下为：环境温度20℃，环境湿度50%RH

2、工作环境温度：5-25℃

三、使用说明：

1、仪器应放置在平整的地面上，环境应清洁整齐，干燥通风。

2、使用前，面板上的各控制开关均应处于非工作状态。

3、装培养试瓶：为了使仪器工作时平稳性能好，避免产生较大的振动，装瓶时应分布均匀，避免偏载现象出现，各瓶的培养液应大致相等。另外如非必要情况下试瓶不应装载过满，影响气流循环降从而低工作室内的温场的均匀度。

- 注意事项

1、在使用前请确认当地的电源电压符合要求（220V±5%）,并且是独立的有良好接地的电源插头。

2、严禁物体撞击机器。

3、切勿用湿手插拔电源线，也不要以拉扯电源软线来拔除插头。

4、不要在中段连接软线和使用接长软线。

5、不可使用损坏电源软线或利用非指定的电源软线。

6、切勿擅自修理。修理不正确会导致火灾或触电。

7、使用结束后请清理机器，不能留有水滴、污物残留。

8、有下列情况的，必须拔下本设备的电源插头：

（1）、若有异常状态（烧焦味等）应立即拔除电源插头使设备终止运转或以短路线来断开电源。

（2）、更换熔断器时。

（3）、恒温摇床发生故障不能正常使用时。

（4）、使用结束后清理机器时。

（5）、长时间停止使用。

（6）、搬动本设备时。

四．面板指示：

五．操作及使用方法：

1．控制器上电，温度显示窗显示“HY-2”，速度显示窗显示“8888”，时间显示窗显示“8888”，所有标识符点亮，4秒后进入到正常显示状态。

2．禁止温度、速度控制功能

温度设定值小于温度设定下限时，温度显示窗显示“oFF”，表示禁止温度控制功能。

速度设定值小于速度设定下限时，速度显示窗显示“oFF”，表示禁止速度控制功能。

3．定时功能

当总定时时间设为“0”时，表示没有定时功能，控制器连续运行；当设定时间不为“0”时，计时结束后停止运行（详见ndt参数：内部参数表-7），时间显示区显示“End”，蜂鸣器鸣叫1分钟。点击“运行/停止”键，可重新启动控制器运行。

4．启动与停止

长按“运行/停止”键1秒钟可启动或停止控制器运行。运行时“RUN” 标识符点亮，停止时“STOP” 标识符点亮。

5．制冷功能

压缩机工作方式，30℃以下为平衡式，30℃以上为间断式。用户如有特殊要求可联系我公司售后服务进行咨询更改。

6．可选配通过电磁阀控制压缩机泄压或降温功能。

7．可选配蒸发器化霜功能，化霜控制方式可选择电磁阀化霜或电热管化霜。

8．掉电记忆功能

通过修改掉电记忆参数值（详见“rES”参数：内部参数表-2）可选择是否有掉电记忆功能。

9．门控功能

当门打开时，“OPEN”标识符点亮；反之，“OPEN”标识符熄灭。在运行过程中若打开门，控制器自动停止运行，再合上门开关，控制器自动开始运行。

10．照明和灭菌功能（详见Lt、St参数：内部参数表-1）

注：照明功能点击照明键起作用；灭菌功能长按3秒灭菌键起作用。

11．在设定状态下若1分钟之内无任何键按下，控制器会自动返回到正常显示状态。

12．超温报警时，“ALM1”标识符点亮，蜂鸣器鸣叫，蜂鸣器鸣叫时可按任意键消音。

13．当控制器发生功率模块故障(Er-1)、堵转(Er-2)、霍尔错误(Er-3)、母线欠压(Er-4)、母线过压(Er-5)、通信故障(Er-6)时，“ALM2”标识符点亮，速度控制器自动停止运行。

14．若控制器温度显示窗显示“----”，表示温度传感器或控制器本身故障，请仔细检查温度传感器及其接线。

六．温度内部参数的参看与设定

1．点击“温度”键，进入到温度设定状态，温度显示区闪烁，可通过移位、增加、减小键修改到所需的设定值；再点击“温度”键，退出温度设定状态，设定值自动保存。

2．长按“温度”键3秒温度显示区显示密码提示符“Lc”，速度显示区显示密码值，输入密码值进入温度内部参数设定状态，再点击“温度”键可以修改各个参数。长按“温度”键3秒，退出此状态，参数值自动保存。

- 内部参数表

| 参数指示 | 参数名称 | 参数功能说明 | （范 围）出厂值 |
| --- | --- | --- | --- |
| Lc | 密码 | “Lc=3”时可查看并修改参数值。 | 0 |
| AL- | 上偏差 超温报警 | 当“温度测量值>温度设定值+AL”时，报警灯亮，蜂鸣器鸣叫，断开加热输出。 | (0～20.0℃) 5.0 |
| Ct- | 压缩机 启动延时 | 压缩机启动延时保护时间，压缩机由停止到再启动的最小时间间隔。 | (0～600秒) 180 |
| uP- | 压缩机 启动阀值 | 当压缩机以间断方式工作时， 若“温度测量值≥温度设定值+uP”且压缩机启动延时时间到，启动压缩机。 注：此参数只有在手动启停压缩机模式下才有效，在自动模式下无效。 | (-10.0～10.0℃) 0.4 |
| dn- | 压缩机 关闭阀值 | 当压缩机以间断方式工作时， 若“温度测量值≤温度设定值+dn”时关闭压缩机。 注：此参数只有在手动启停压缩机模式下才有效，在自动模式下无效。 | (-10.0～(uP-0.1)) 0.2 |
| Lt- | 照明灯 关闭延时 | 照明灯打开，延时Lt时间后自动关闭。“Lt=0”，延时无效必须手动关闭照明灯。 | (0～9999分) 0 |
| St- | 灭菌灯 关闭延时 | 灭菌灯打开，延时St时间后自动关闭。“St=0”，延时无效必须手动关灭菌明灯。 | (0～9999分) 0 |
| T- | 控制周期 | 加热控制周期。 | (1～60秒) 5 |
| P- | 比例带 | 时间比例作用调节。 | (0.1～50.0) 15 |
| I- | 积分时间 | 积分作用调节。 | (1～2000秒) 380 |
| d- | 微分时间 | 微分作用调节。 | (0～2000秒) 100 |
| Pb- | 零位调整 | 修正传感器（低温）测量时产生的误差。 Pb=实际温度值-仪表测量值 | (-99.9～99.9℃) 0 |
| PK- | 满度调整 | 修正传感器（高温）测量时产生的误差。 PK=1000*（实际温度值-仪表测量值）/仪表测量值 | (-999～999) 0 |

七．速度及其参数设定

1．点击“速度”键，进入到速度设定状态，速度显示区闪烁，可通过移位、增加、减小键修改到所需的设定值；再点击“速度”键，退出速度设定状态，设定值自动保存。

2．长按“速度”键3秒温度显示区显示密码提示符“Lc”，速度显示区显示密码值，输入密码值进入速度内部参数设定状态，再点击“速度”键可以修改各个参数。长按“速度”键3秒，退出此状态，参数值自动保存。

注意：速度参数（内部参数表 -5；内部参数表 -6）在控制器运行过程中禁止修改，如需修改，请停止控制器再进行修改。

- 内部参数表 -5

| 参数指示 | 参数名称 | 参数功能说明 | （范 围）出厂值 |
| --- | --- | --- | --- |
| Lc | 密码 | “Lc=3”时可查看并修改参数值。 | 0 |
| Pd- | 比例增益 | 速度比例增益。 | (1～100) 10 |
| Id- | 积分系数 | 速度积分系数。 | (1～100) 5 |
| InT | 加速时间 | 电机加速到新设定值所需时间。 | (1～60) 10 |
| dET | 减速时间 | 电机减速到新设定值所需时间。 | (1～60) 10 |
| SdL | 速度设定下限 | 速度设定值的最小值 | (20～600) 20 |
| SdH | 速度设定上限 | 速度设定值的最大值 | (SdL～600) 300 |

- 内部参数表 -6

| 参数指示 | 参数名称 | 参数功能说明 | （范 围）出厂值 |
| --- | --- | --- | --- |
| Lc- | 密码 | “Lc=9”时可查看并修改参数值。 | 0 |
| EAr | 齿轮比 | 大齿轮直径/小齿轮直径。 | (1.0～10.0) 4.0 |
| PoL | 电机极对数 | 直流无刷电机极对数。 | (1～32) 4 |
| dIF | 电机旋转 基准方向 | dIF=0：规定顺时针旋转方向为正向 dIF=1：规定逆时针旋转方向为正向 | (0～1) 0 |
| FdS | 速度反馈值 | 速度反馈系数值 | (1.0～10.0) 1.0 |
| FdC | 电流反馈值 | 电流反馈系数值 | (1.0～10.0) 1.0 |
| FrE | 载波频率 | 无刷电机载波调制频率 注：改变载波频率时，需重新启动控制器 | (5～15) 15 |
| Po | 电机功率 | 无刷电机功率 注：用户根据电机实际功率调节此参数 | (1～400) 低压驱动器：80 高压驱动器：200 |
| CL | 过流倍数 | 电机过流保护时，允许额定电流倍数 | (1.0～10.0) 5.0 |
| Fr- | 电机旋转 方向选择 | 0：电机仅以正转运行； 1：电机仅以反转运行； 2：电机可正反转运行； | (0～2) 0 |
| db- | 显示 不灵敏区 | 速度显示不灵敏区 | (0～100) 2 |
| DF- | 假显示 区间点 | 当速度设定值≥dF时，速度设定值和速度显示值都为假显示值 | （0～6000）6000 |

3．当“Fr=0”或“Fr=1”时：电机仅以正转或仅以反转运行：

点击“时间”键，进入到总定时时间设定状态，时间显示区闪烁，可通过移位、增加、减小键修改到所需的设定值；再点击“时间”键，退出总定时时间设定状态，设定值自动保存。

4．当“Fr=2”时：电机可以正反转运行：

点击“时间”键，进入到总定时时间设定状态，时间显示区闪烁，可通过移位、增加、减小键修改到所需的设定值；再依次点击“时间”键，分别进入正转时间设定，停止时间设定，反转时间设定状态，再点击“时间”键，退出时间设定状态，设定值自动保存。

当进入到正转时间设定状态时，正转标识符“Fd”点亮，时间显示区闪烁；

当进入到停止时间设定状态时，停止标识符“P-”点亮，时间显示区闪烁；

当进入到反转时间设定状态时，反转标识符“Rd”点亮，时间显示区闪烁；

注：总定时时间可以选择分钟、小时计时；正转、停止、反转定时时间为分钟计时。

八．时间设定

长按“时间”键约3秒，温度显示区显示密码提示符“Lc”，速度显示区密码值，通过增加、减少和移位键，修改到所需的密码值。再点击“时间”键，若密码值不正确，控制器自动返回到正常显示状态，若密码值正确，则进入到时间内部参数设定状态，再点击“时间”键可以依次修改各个参数。再长按“时间”键3秒，可以退出此状态，参数值自动保存。

| 参数指示 | 参数名称 | 参数功能说明 | （范 围）出厂值 |
| --- | --- | --- | --- |
| Lc- | 密码 | “Lc=3”时可查看并修改参数值。 | 0 |
| ndt | 定时模式选择 | 0：运行后始计时，运行时间到，只停速度，不停温度 1：运行后始计时，运行时间到，同时停止速度和温度 2：温度到达设定值后开始计时，运行时间到，只停速度，不停温度 3：温度到达设定值后开始计时，运行时间到，同时停止速度和温度 计时开始时，“m”或“h”开始闪烁，计时结束后，时间显示区显示“End” 注：此参数运行中禁止修改 | (0～3) 1 |
| Hn- | 总定时 计时模式 | 0：定时以分钟计时 1：定时以小时计时 注：此参数运行中禁止修改 | (0～1) 0 |
| rT- | 总定时 时间修正 | 修正总定时计时误差， 修正值=【运行时间（秒）-实际时间（秒）】*10 / 实际时间（分） | (-999～999) 0 |

九．通讯连接（可同时连接16台此系列控制器）

特别提醒：

通讯功能为选配功能。

为保证通讯畅通，通讯数据线请使用屏蔽双绞线，且务必远离强电线路（如电源线和负荷线等）。

十．接线图

十一．常见故障与处理

| 现象 | 原因 | 处理方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 无电源 | 电源插头未插好或断线 | 插好插头或接好线 |
|  | 保险熔断、船型开关损坏 | 更换 |
| 2 不升温 | 设定温度低 | 调整设定温度 |
|  | 加热管损坏 | 更换加热管 |
|  | 控制仪表损坏 | 更换 |
|  | 温度传感器松动或损坏 | 拧紧传感器或更换 |
| 3 超温异常 | 控制仪表损坏 | 更换 |
|  | 温度传感器损坏 | 更换 |
| 4 风机不运转 | 风机损坏 启动电容坏 | 更换 |
| 5温度达不到设定温度 | 工作室的样品或容器装的太多，使工作室内气流流通受阻 | 不要放太多样品，改善对流情况 |

十二．装箱单：

| 序号 | 类别 | 名称 | 单位 | 数量 | 确认√ | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品 | 振荡培养箱 | 台 | 1 |  |  |
| 2 | 文件 | 使用说明书 | 份 | 1 |  |  |
| 3 | 文件 | 合格单 | 份 | 1 |  |  |
| 4 | 文件 | 保修单 | 份 | 1 |  |  |
| 5 | 备件 | 熔断器 | 只 | 2 |  |  |

（装箱员需在封箱前逐一确认配件数量，确认无误后在勾选√）

本单所列物品与箱内所装实物相符

装箱员：                   日期：    年   月   日

编号：                     检验：

十三．保证书：

感谢您购买本公司产品，我们的产品在质量上是严格管理生产的，如有故障发生，以下的条件本公司是保证的：

产品名称：

型    号：

产品编号：

用户名称：

购买代理商：

购买日期：    年   月   日

- 保证条件：

一、免费维修条件：

①、从发票开出之日起，在一年保修期内，如果本公司的产品因仪器本身质量问题，本公司将按保证书所示条件保证免费予以更换配件及修理，加热元件属于耗材，不在保修范围。

②、如果保修期过后，所发生的故障是由本公司在设计上制造上引起的，本公司也将给予修理，并适当收取备件及上门费。

二、在保修期内遇到以下情况，本公司将收费修理：

①、使用错误所引起的故障。

②、任意改动仪表内部参数，或改动产品，修改不当所引起的故障。

③、由于火灾、地震、水灾等不可抗力的原因，以及电压不稳定和其它特殊的外来因素引起的故障。

④、不按本公司产品使用说明书中所规定操作，或用户在搬运时所引起的故障。

⑤、在运输中所发生的问题。

⑥、用户要求作定期检查和保养。

三、保证书生效

①、保证书上记录了所需的事项，以下本公司的代销商或厂家必须盖上代销商或厂家的印章才能生效。

②、用户应认真填写维修反馈单，并及时寄回我公司方能生效。

提示：

为了使用户能够得到满意的产品，以及为使用户能在所需时间内正常使用本公司的产品，当发生故障后，请速与本公司技术服务联系。

本保证书请用户妥善保管，以便维修而用。

技术服务热线：15822687129

十四．保修卡（用户保管）

| 产品型号 |  | 产品名称 |  | 购机日期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 用户名称 |  | 地址/邮编 |  |
| 电话号码 |  | 供应商 |  |
| 制造日期 |  | 产品编号 |  | 发票号码 |  |
| 检 修 记 录 | 修理员 |
|  | 日期 |
| 用户须知 | 1、请用户将维修反馈单内容填写好，自购机之日起，二个月内直寄本公司售后部（地址：天津市红桥区咸阳北路瞰海尚府FTTH3-19-02。邮编300131）。 2、保修卡遗失不补，私自涂改作废，维修时请出示发票复印件。 |

天津市莱玻特瑞仪器设备有限公司

维修反馈单（回寄生产厂家）

| 产品型号 |  | 产品名称 |  | 购机日期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 用户名称 |  | 地址/邮编 |  |
| 电话号码 |  | 供应商 |  |
| 制造日期 |  | 产品编号 |  | 发票号码 |  |
| 检 修 记 录 | 修理员 |
|  | 日期 |
| 用户须知 | 1、请用户将维修反馈单内容填写好，自购机之日起，二个月内直寄本公司售后部（地址：天津市红桥区咸阳北路瞰海尚府FTTH3-19-02。邮编300131）。 2、保修卡遗失不补，私自涂改作废，维修时请出示发票复印件。 |

# Text boxes

✄

✄